第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求和技术规格要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司受河南农业大学的委托，就农业部动物生化与营养重点实验室设备项目组织公开招标采购活动，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号及项目名称：

1.招标编号：豫财招标采购-2016-  号

2.项目名称：农业部动物生化与营养重点实验室设备项目

二、招标项目简要说明：

项目概况：共分三个标（包）段

包A货物详情：激光共聚焦显微镜1台。包A预算金额为     万元人民币。

包B货物详情：超高效液相色谱仪(四元) 1台、双向电泳仪1套、蛋白纯化分析系统1套、多功能酶标仪1套、荧光分光光度计1台。包B预算金额为      万元人民币。

包C货物详情：超速冷冻离心机1台、流式细胞仪1台、荧光定量PCR仪1台。包C预算金额为   万元人民币。

注：以上所有设备均已办理进口产品报批手续。

三、投标人资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本加盖公章复印件。

2.提供近期经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）投标人必须具备国家规定的进出口经营资格(《对外贸易经营者备案登记表》)。

（三）本次招标不接受联合体参与投标。投标人与采购人、采购人就本次招标项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

注：以上资料必须附在投标文件中，否则投标将被拒绝。

四、报名及购买招标文件时必须携带：

（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本原件及加盖公章的复印件。

（二）《对外贸易经营者备案登记表》原件及加盖公章的复印件。

（三）报名人员出示法定代表人授权书原件。

五、招标文件出售事宜：

（一）招标公告发布时间：自2016年  月  日。

（二）招标公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\

河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

（三）购买招标文件时间：自2016年  月  日起至2016年  月  日止（北京时间，下同）。每天9：00 至11：30， 14：30至17：30（法定节假日除外）。

（四）购买招标文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。联系人：薛老师，电话：0371-56058525

（五）招标文件出售方式：现场购买

（六）招标文件售价：每套300元人民币，售后不退（电子版自带U盘拷贝）。

六、投标文件接收信息：

（一）投标截止及开标时间：2016年  月  日上午9：00

（二）投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

（一）如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

（二）本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

（三）本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

（四）购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息：

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学院内后勤小院。

采购代理机构联系方式：孙老师/焦老师  联系电话：0371-56058527/56058511

采购人名称：河南农业大学

采购人地址：郑州市农业路63号

采购人联系方式：魏老师  联系电话：0371-63558857

2016年  月  日

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：河南农业大学 |
| 2 | 项目名称： 农业部动物生化与营养重点实验室设备 |
| 3 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 4 | (1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。（采购人具有国家免税资格，请投标人于投标前自行与海关确认所投进口产品是否能免关税。如果所投产品按照国家相关政策允许免关税的，则报免关税后人民币价，同时由甲方提供相关证明材料协助中标人办理免关税手续。投标报价应为目的地交货价，项目交付使用前产生的一切费用均由中标人承担）。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 |
| 5 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 提交的资格证明文件： 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 货物技术证明文件及相关要求： 一、货物技术相关要求： 所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 二、项目授权要求：招标文件第七章技术参数表中标“■”设备为主要设备，要求主要设备提供生产厂商（或国内产品总代理，或者生产厂商授权的具有销售权限的供应商）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书原件，且原件必须放入投标文件正本中。 说明： a. 如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人必须提供一套中文翻译的授权，并以中文授权为准，否则视为无效授权； b.投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 c.所提交项目授权是传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件的均视为无效授权。 三、货物技术证明： 本招标文件第七章技术参数表中标“■”设备为主要设备，要求主要设备提供货物技术证明文件，本次招标活动接受以下三种技术证明。（提供下列任意一种即可） （1）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页且含投标产品样图； （2）互联网上下载打印的带技术参数的彩页截图必须表明详细的查询网址并加盖制造商（或国内产品总代理，或具有销售权限的国内供应商）公章； （3）厂商出具的有详细产品指标的证明函并加盖厂商（或国内产品总代理，或具有销售权限的国内供应商）公章。 特别说明: a. 如果提供的彩页或证明函不显示相关设备的技术参数，则视为未提供技术证明。 b. 各项证明文件（彩页或证明函）应装订在其投标文件中。 |
| 8 | 投标保证金： （只接收投标单位对公转账，不接收现金、个人转账及现金交款单） 包A投标保证金金额：30000元（叁万圆人民币） 包B投标保证金金额：30000元（叁万圆人民币） 包C投标保证金金额：30000元（叁万圆人民币） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，不再开具收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退投标保证金时需提供资料如下： 1、合同原件一份 2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）： 电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件 3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566，56058530 |
| 9 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 10 | 正本份数：一份，副本份数：四份（副本必须与正本内容一致）。温馨提示：“开标一览表”可单独另做一套用信封密封以方便唱标，投标文件电子文档（WORD/WPS格式， U盘形式）可用信封单独密封，并与正副本一起递交。 |
| 评 标 |  |
| 11 | 1. 投标文件初审（资格性审查和符合性审查） 条款号; 评审因素; 评审标准. 1; 资格性审查; 投标文件; 按照招标文件规定要求密封\盖章\装订；. 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章；. 投标文件正、副本份数：一正四副；. 满足投标人资格要求；. 投标保证金; 按要求交纳投标保证金；. 投标报价; 在采购人预算或支付能力范围内；. 投标文件中对同一（货物或标段）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案；. 联合体投标人; 不接受联合体投标；. 2; 符合性审查; 投标有效期; 符合招标文件规定；. 交货期; 符合招标文件规定；. 2.详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的投标人方可进入详细评审） 评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。有关评标原则参照本招标文件第一卷，具体评标方法、评标细则如下： 各标段评标办法采用综合评分法（百分制） 评分因素; 评分内容; 评分标准; 分值. 报价 （30分）; 投标报价; 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 特别说明：参与计算的投标报价要考虑小微型企业产品的价格扣除因素。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微型企业必须提供由县级以上(工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门)出具的小\微型企业证明或认定证书，并将证明附到本次投标文件中（原件在评标时备查），否则评审时不予认可。投标人自己出具的小微企业证明或声明，在评审时不予认可。; 30. 商务部分 （18分）; ISO认证; 投标人通过ISO9001质量管理体系认证。; 1. 投标人通过ISO14001环境管理体系认证。; 1. 投标人通过OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证。; 1. 企业业绩; 每提供一份有效业绩合同证明得2分，最多得6分。 每单份合同内容要求如下： (1)2013年1月1日以来投标人签订的合同； (2) 合同中的货物为高校或科研单位实验室建设设备类，且合同金额不低于50万元； (3)每份合同复印件完整，内容（含附件）多于2页的，须有业主单位的骑缝章或压缝章； (4)中标通知书复印件或网上查询中标公告打印截图； 说明：每单份合同同时满足上述4项内容，才计为1份有效业绩合同；同时开标时带原件备查。; 6. 企业综合; 投标人提供2014年/2015年度经审计的财务审计报告（根据财务状况、企业规模、盈利能力、资产负债率等方面），依据各投标人情况进行综合评议（0～2分）。; 2. 投标文件完整性、规范性及优惠条款; 投标文件制作是否符招标要求、以及针对本项目提出的其他实质性优惠条款等进行横向对比打分; 1. 产品授权; 投标人可根据所投产品的具体特点和情况提供产品授权书。评委会根据投标人提供的授权书的数量、规范性等情况进行对比打分。在0～6分之间分三档进行打分，一档打分（5～6分）；二档打分（3～4分）；三档打分（0～2分）。 注： 1、授权书签署单位必须是投标产品的生产厂商，或者国内总代，或者生产厂商授权的具有销售权限的供应商。 2、投标人所投产品为自己生产的视为已提供产品授权书。 3、招标文件要求标“■”主要设备必须提供项目产品授权书，若有缺失则该包商务部分为0分。; 6. 政策部分（2分）; 信用评估报告; 提供信用评估报告，投标企业信用评估等级为A级得1分，AA级及以上得2分，其他的得0分。（信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的已备案的信用评估报告。外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。）; 2. 技术部分 （45分）; 技术指标响应情况及产品总体评价; 1、投标货物技术参数（39分）：评标委员会将根据投标人提供的主要设备技术证明文件，判断所投主要设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。非主要设备参照投标文件提供的《技术规格偏差一览表》和《货物(产品)规格一览表》进行评定。 a.完全满足招标文件要求的得39分。 b.标“*”技术指标或功能应在投标货物厂家宣传彩页材料或技术证明函上体现相应描述并盖章，否则视为不满足。每有一条“*”号技术指标或功能不满足扣4分，该包有3条以上（含3条）“*”号技术指标或功能不满足，则该包技术部分为0分。 c.投标货物的技术指标或功能每有一条非“*”号技术指标或功能不满足扣1分。 d. 未按照招标文件要求提供标“■”主要设备的有效技术证明文件的，每缺一项扣5分，技术参数分扣完为止。 2、产品总体评价（6分）: 评标委员会根据各投标人所投产品、样品等，从可靠性、先进性、成熟性、易用性、可管理等方面进行整体评价，在0～6分之间分三档进行打分，一档打分（5～6分）；二档打分（3～4分）；三档打分（0～2分）。; 45. 售后服务 （5分）; 质保期; a.满足招标文件要求的最低质保期1分。 b.低于招标文件要求的质保期的得0分。 c.高于招标文件要求的质保期的，对比酌情加分，最多加1分。; 2. 售后服务承诺; 根据投标人是否响应招标文件中要求的问题响应时间、形式、维修时间及备机服务；是否有项目质量保证体系及风险控制体系；是否有详细的培训方案和承诺等进行对比打分。; 1. 服务分支机构; 投标人在本省设立有固定的售后服务机构和服务团队，外省企业在本省有独立的分支机构（以当地工商部门出具的证明文件为准，并提供地址、电话、联系人）。拟投入本项目提供固定服务团队，并为其缴纳社会保障金（提供最近三个月依法缴纳社保记录的证明文件）。; 2. 说明： 1、投标人最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。 2、各包技术参数要求中的所涉及到的授权书、售后服务、质保期要求的为商务要求，有偏差的均在商务及售后服务评分予以评价，不再作为技术参数重复评价。 3、评标委员会在评标过程中，如果货物分项报价一览表中投标单位产品单项报价明显低于各投标单位此项产品平均报价的，则将要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料以其证明产品是否为全新的正品一级并且没有低于成本报价，如果不能说明原因并提供相关证明材料的，将按此项产品所有技术参数负偏差于招标要求进行逐条扣分。 |
| 12 | 其它必要的评标因素和标准： 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，由代理机构负责解释，由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 13 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第六章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称: 河南农业大学 供方名称： |
| 2 | 检验与测试的条件和方式： 投标人派出技术人员到最终用户现场安装并按投标人所投标产品样品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行检验。 |
| 3 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行15天后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）由采购方签字的资金申请单； （4）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （5）中标通知书扫描件； （6）合同原件和扫描件； （7）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |

# 第七章 项目需求及技术规格要求

一、商务详细要求

1．交货期：合同签订后90天内。

2．交货地点：采购人指定地点

二、售后服务要求

1．质保期：本次采购的设备中，所有进口设备均提供一年免费上门质保服务。质保期内维修及零件费全免，终身提供优质服务；质保期外只收取材料成本费，人工费全免。（其中有些设备的质保期在技术要求及功能描述一览表中另有要求的，以技术要求及功能描述一览表中的要求为准）

2．质保期内，自接到用户报修时起保证2小时内响应，48小时内解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

3．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

a）安装调试：投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。

b）项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。

三、招标项目其它相关要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在河南设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本招标文件第一卷相关要求执行。

6．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

7．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

8．投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

9．标准附件和工具

9.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

10．技术服务

10.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

10.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

10.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，逾期无答复，按其技术不响应处理。

10.5安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

10.6应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件。

11. 设备选型、安装、调试方案要求

本次招标为重点实验室设备项目，各潜在投标人在参与本次投标活动中必须重点考虑到所投设备安装、调试方案及设备选型。设备安装调试：在进行安装、调试方案中遵循以下原则：

11.1可行性和适应性：安装、调试方案要保证技术上的可行性和良好的性价比，首先满足和前期设备系统的完全兼容性的同时还要满足今后发展的需要。

11.2实用性和经济性：安装、调试方案建设应始终贯彻面向使用、注重实效的方针，坚持实用，经济的原则。

11.3先进性和成熟性：安装、调试方案既要采用先进的设计和理念，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术，能顺利地过度到下一代技术，关键设备应选用主流的先进产品。

11.4开放性和标准性：为满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、设备（系统）投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，要求系统具有开放性和标准性。

11.5可靠性和稳定性。在考虑技术先进和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。

11.6安全性和保密性：在安装、调试方案中，既要考虑信息资源的充分共享，还要考虑信息的保护和隔离。

11.7兼容性和易维护性：为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简单的方法、最低的投资，实现系统的兼容和维护。

11.8投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

11.9投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

11.10安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13.说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

13.1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在全部货物内容均为同一品牌同一型号的情况；

13.2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

13.3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

- 货物技术参数要求

包A：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■激光共聚焦显微镜 | 主要用途：用于组织切片、活细胞的荧光标记、三维图像重建分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。适合用于快速变化样品，捕捉变化过程信号，可监测细胞内钠镁钙离子浓度变化，捕捉钙火花,并且缩短实验时间,降低光毒性。 使用环境条件： 1 环境温度5℃～40℃，环境相对湿度：15～80% 2 电源：220V±10%；50Hz±1% 技术指标： 1激光器： 1.1 系统激光器应包括可见光及紫外光，激光器数量≥4支，每条激光均以独立的光纤导入、独立AOTF。激光器开闭和电压调节由激光共聚焦扫描软件系统控制。具有激光强度反馈稳定功能，保证激光强度不变； 1.2 要求提供的激光器满足以下要求： 蓝光激光器： 488nm； 单线固体绿光激光器 543或552或559或561nm； 单线固体红光激光器638或633或635nm； 固体紫外激光器 405nm； 2 共聚焦扫描部分： 2.1激光扫描系统通过侧出口与显微镜相连，与所接显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正； *2.2检测器数量：总数≥9个，其中荧光光谱型检测器≥8个，透射光DIC(明场/相差/微分干涉)扫描检测器≥1个； 2.3 ≥8个荧光通道可以同时成像； 2.4 扫描装置激光器接口：≥8个； 2.5 共聚焦扫描视野：≥18mm； 3 光谱分离系统 3.1 荧光通道都具备光谱扫描功能，可自由更换荧光通道检测的波长范围； 3.2 荧光通道具有355nm～1100nm色差校正功能，保证在多重荧光标记同时检测过程中每个通道扫描光切平面和厚度的一致性，并对所标记的荧光精确定位； 4光谱扫描功能 4.1光谱分辨率：≤3nm； 4.2 光谱扫描步进：≤1nm； 5扫描速度 5.1每个通道512×512 pixels扫描速度均≥7幅/秒，并可同时进行扫描； 5.2每个通道512×16 pixels扫描速度均≥200幅/秒； 5.3标准模式下双向扫描速度≥4000线/秒； 5.4每个通道1024×1024 pixels扫描速度均≥1幅/秒； 5.5 全光谱（400-720nm）实时成像，10nm光谱分辨率下，512×512 pixels全光谱成像速度≥1幅/秒； 6 扫描分辨率及灰度级：分辨率≥4096x4096pixels，灰度级≥16bit； 7 扫描变倍：能提供连续无级变倍方式扫描，最小变倍<0.75，调节步进≤0.1×； *8 旋转扫描：自由旋转角度≥300度，调节精度≤1度，旋转扫描时DIC图像也随之旋转； 9 光学系统(倒置显微镜) 9.1 倒置显微镜镜体：全电动研究型倒置荧光显微镜，配有防漂移系统，由激光共聚焦扫描软件系统全自动控制(同时也须兼顾手动)，具备光强管理功能，物镜转换后自动调节照明亮度； *9.2电动物镜转换器：≥6位；Z轴步进最小≤12nm； 9.3 物镜：所有物镜为共聚焦专用 9.3.1 10×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.4； 9.3.2 20×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.70； 9.3.3 40×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.85； 9.3.4 60/63×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥1.4 oil； 9.4 电动扫描载物台：固定高刚性扫描载物台，行程≥130mm×100mm，最小步进≤0.1μm，重复精度<1μm，定位精度≤±5um，最大速度≥50mm/s； 9.5 目镜系统：双目观察镜筒，10倍目镜视场数≥23mm； 9.6 电动聚光镜：长工作距离聚光镜，孔径光阑内置可调，NA=0.55； 9.7 透射光源：12V 100W 卤素灯； 9.8 电动荧光激发块转盘：≥6位，配置宽带的UV、蓝、绿模块； 9.9荧光光源：外置光纤导入式，金属卤素灯≥120W，寿命≥2000小时； 10图像工作站：原装进口且经厂家验证其稳定性和匹配性，计算机硬件应能完成严苛的多线程任务处理，并具备优秀的图像处理能力； 10.1 处理器规格：≥Intel Xeon，主频≥3.3GHz，高速缓存≥6MB；内存：≥16GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；显卡：独立显卡具备双显示功能，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口；硬盘：7200rpm，容量≥2TB，有可扩展空闲插槽；I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口，RS232接口；显示器：尺寸≥30英寸，2560 x 1600；刻录机：16x DVD+/- RW；操作系统软件：正版windows 7 Ultimate 64位专业版； 10.2硬件控制软件功能：控制电动显微镜，选择激光波长，调节激光强度，采集2～5维图像，选择光谱拍摄范围，分辨率，实验条件实时记录等； 11应用软件功能(图象处理、数据分析、生物学应用等)： 11.1多通道叠加，三维重建，旋转，生成AVI文件，Average拍摄模式提高信噪比； 11.2荧光强度动态分析，动态显示，Ratio值测量(钙离子等)； 11.3具有专业的FRAP(荧光漂白)，FRET(荧光能量共振转移)，专业电生理软件包； 11.4线性光谱拆分，自定义染料光谱数据库，背景扣除； 11.5图像调节 亮度，对比度；单个通道分别调节或多个通道同时调节； 11.6图像处理：旋转，裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等； 11.7图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布； 11.8具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能(在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化)； 11.9多种视图：1D，2D，正交视图，图片叠加，最大强度投影等； 11.10光谱分析具有多种方式选择，支持盲法拆分，方便用户使用； 11.11测量功能：可测量直线长度、曲线长度、面积、角度、像素点、灰度值、及所选区域的灰度值的平均值和标准方差。 基本配置： 1 全电动倒置显微镜主机 1台 2 目镜10× 2支 3 物镜10×、20×、40×、60/63×（符合4.9.3要求） 各1支 4 微分干涉附件 1套 5 荧光系统（含荧光光源和UV、B、G模块） 1套 6激光器（满足4.1的要求） 1套 7高分辨率扫描镜 1套 8光谱探测器（符合4.2.2要求） 1套 9 硬件控制及应用软件 1套 10图像处理工作站 1套 11共聚焦专用防震台 1套 12 在线式UPS电源（满足系统供电要求，延时30分钟） 1套 | 1 |

包B：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■超高效液相色谱仪(四元) | 主要用途：定性和定量分析农产品、饲料以及农业环境样品中的非易挥发性有机物。 使用环境条件： 1 环境温度: 5℃～50℃；相对湿度: 0～85％RH 2 电压：220VAC；50Hz 技术指标： 1 四元溶剂管理系统 1.1低压四元梯度混合，可以同时配比4种流动比例，标准配置四通道在线真空脱气机，具备自主溶剂压缩因子设置和自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损； 1.2流量：0.010～2.000mL/min，以0.001mL/min为增量； 1.3最大操作压力：≥15,000psi； *1.4延迟体积：≤500μL； 1.5流量精度：≤0.08%RSD； 1.6流速准确度：±1.0%； 1.7梯度准确度：± 0.5%； 1.8梯度精度：±0.15%RSD； 1.9 包含在线真空脱气机； 2 自动进样器 2.1 样品位数：>90； 2.2 进样精度：≤0.3%RSD； 2.3 样品交叉污染度：≤0.002%； 2.4 进样体积：0.1～20μL，以0.1μL为增量； 2.5 进样线性度：≥0.999； 2.6 自动进样循环时间：≤30秒； 3 柱温箱 3.1 温度范围：室温以下10℃～90℃，增量：0.1℃，可升温、可降温； *3.2 主动式溶剂温度平衡器，在流动相进入色谱柱前将流动相加热或制冷，防止流动相进入色谱柱产生梯度； *3.3在线记录色谱柱使用信息，可进行信息管理追踪，包括：压力，温度，使用者，进样次数，色谱柱报告等信息）； 4 二极管阵列检测器 4.1 波长范围：190～600nm ； 4.2 波长准确度：±1nm； 4.3 基线噪音：≤±3×10-6AU； 4.4 基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr； 4.5 线性范围：2.0AU； 4.6 最大采样速度：100Hz； 4.7光谱软件三维数据处理升级包； 5 荧光检测器 5.1 激发波长：200～800 nm； 5.2 发射波长：210～900 nm； 5.3 数据采集模式：2维、3维； 5.4 波长准确度：±3nm； 5.5 光源：氙灯，寿命1000小时； 5.6检测限：水的拉曼光谱 ≥2000； 5.7 采样速率：100 Hz； 6 色谱工作站:品牌商用电脑 6.1 处理器规格：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； 6.2 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 6.3 显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口； 6.4 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 6.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 6.6 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口； 6.7 操作系统软件：正版windows 7 专业版、工作站所需的支持软件； 6.8 A4彩色激光打印机； 7控制及数据处理软件 7.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定； 7.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 7.3早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 7.4安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证； 7.5操作认证和性能验证（OQ/PV）：按照GLP、ISO9000和其它法规要求制定规程和文件。 基本配置： 1 四元溶剂管理系统（含自动脱气单元） 1台 2 自动进样器 1台 3 柱温箱 1台 4 二极管阵列检测器 1台 5 色谱工作站和控制及数据处理软件系统 1台 6 荧光检测器 1台 7 适用的C8、C18超高效反相色谱柱 各1根 8 启动工具包 | 1 |
| 2 | ■双向电泳仪 | 主要用途：用于蛋白质/多肽的双向电泳分析。 使用环境条件： 1环境温度: 15～32°C；环境相对湿度: 15～80% 2电源：220V±10%，50HZ±1% 技术指标： 1第一向等电聚焦电泳仪 *1.1电压：范围≥50~10,000V，10V步进，内置电源； 1.2电流：范围≥0~1mA，1μA步进； 1.3通量：同时运行的胶条1~12根； *1.4胶条长度范围：≥7~24cm； 1.5温控：范围≥15~25℃，精度≤±1℃，自带温控装置； 1.6控制软件：程序参数包括溶胀时间, 电泳平台温度, 每根胶条最大电流极限, 升压设定, 电压上升模式和电压持续时间；商品化胶条推荐电泳程序，可直接调用或修改后存储； 1.7监测：软件可实时监测记录整个电泳过程； 2第二向小型垂直电泳槽 2.1凝胶尺寸：可容纳≥7cm的胶条进行第二向电泳，也可用于常规电泳； 2.2通量：同时运行凝胶≥2块； 3第二向中等垂直电泳槽 3.1尺寸：可容纳≥13cm的胶条进行第二向电泳，也可用于常规电泳； 3.2通量：同时运行的凝胶≥2块； 3.3温控：可外接循环水浴或其他温控装置进行温度控制； 4第二向大型垂直电泳槽 4.1尺寸：最大可进行24cm胶条的第二向垂直电泳； 4.2通量：同时运行的凝胶≥6块； 4.3温控：外接循环水浴或其他控温装置进行温度控制； 4.4电泳缓冲液体积：每次总使用量≤10升； 5电泳电源： *5.1输出：电压≥300V，电流≥400mA； 5.2输出方式：不少于恒压、恒流、恒功率三种选择； 5.3定时范围：≥1分钟~99小时59分钟，1分钟步进； *5.4智能控制：断电后自动恢复； 5.5安全：超负荷和短路保护，自动参数限制； 6恒温水浴（原厂品牌或进口品牌） 6.1温度：范围≥-10～+80℃，温度稳定性≤±0.1℃在20℃时； 6.2制冷能力：≥215W； 6.3加热能力：≥800W； 6.4循环泵输出量（外循环）：≥12L/min； 6.5噪音：距离1米处＜65 dB(A)； 6.6控制：PID控制，有超温保护； 6.7恒温水浴需为原厂品牌或配知名进口产品； 7电泳凝胶图像系统 7.1扫描平台大小：至少能容纳一张24cm的第二向凝胶； 7.2光源：白色光源； 7.3模式：透射和反射； 7.4色深：灰度≥16位； 7.5动态范围：≥3.4D（透射），≥2.7D（反射）； 7.6分辨率：≥600dpi； 7.7分析软件：原厂专用双向电泳凝胶图像分析软件，有正版的用户授权； 8计算机工作站：品牌商用电脑 8.1 处理器：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； 8.2 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 8.3 显卡：独立显卡，显存≥1GB； 8.4 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 8.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 8.6显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080； 8.7 系统软件：正版windows专业版、工作站所需的支持软件； 8.8 打印机：A4彩色激光。 基本配置 1第一向等电聚焦仪（含7cm、13cm、24cm胶条槽等配件） 1套 2第二向小型垂直槽（含常规梳子和隔条两套及灌胶模具等） 1套 3第二向中型垂直槽（含常规梳子和隔条两套及灌胶模具等） 1套 4第二向大型垂直槽（含6块胶运行所需的玻板、隔条、灌胶模具等） 1套 5电泳电源 1台 6凝胶成像扫描仪 1台 7专用双向电泳分析软件 1套 8恒温水浴 1套 9计算机工作站 1套 | 1 |
| 3 | ■蛋白纯化分析系统 | 主要用途：快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、病毒及天然小分子（TCM）等。 使用环境条件： 1 环境温度: 4℃~35℃；相对湿度: 20~95％RH 2 电源：220V±10%，50Hz±1% 技术参数： 1 程序：内置常用5大纯化原理的基本步骤（亲和，离子交换，疏水，反向，分子筛），预编应用工艺和编程模板； 2 操作：全自动，从进样、分离、峰收集、结果比较、数据处理至打印报告均要自动化实现； 3 人工智能：系统内置≥100种层析柱数据库和多种纯化方案，内置层析专家软件； 4 系统泵： 4.1全自动微量泵，双泵四泵头, 兼容各种溶剂； 4.2流速：范围≥0.001~10ml/分钟，误差≤0.001ml； *4.3压力范围：0~25MPa； 4.4粘度范围：≥0.5-10 cp； 5 紫外/可见光检测器： 5.1波长范围：≥190~700 nm； 5.2检测波长：可以同时检测≥3个波长，波长调节范围≤1nm； 5.3检测范围：≥0-2.5AU，0~2 AU之间的线性≤±5%； 5.4传导光源及采集数据：光纤； 6 电导检测器：实时自动检测，需具备温度补偿功能； 6.1检测范围：≥1mS/cm~900mS/cm； 6.2精确度：≤±0.01mS/cm； 7温度检测：范围≥4~99℃； 8 pH检测器：检测范围≥0~14 (有效使用范围2~12)，需具备温度补偿功能； 9 自动进样阀：≥1个，自动切换上样、进样和冲洗三种状态； 10 出口阀组件出口：≥1个，需具有1个大体积收集位； 11 pH计阀：≥1个； 12 缓冲液切换阀入口：≥2个，具备缓冲液自动配置功能； 13 电动混合器：在线溶液搅拌； 14 在线过滤器：标配； 15 限压器：需配备； 16 组分收集器 16.1可实现体积或峰自动收集； 16.2每套系统收集组分最大数量≥350个； *16.3流路：惰性材料, 耐受有机溶剂； 17 软件： *17.1控制平台可加减控制元件； 17.2智能编程、可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数； 17.3自动数据处理和打印报告； 18 计算机工作站：品牌商用电脑 18.1处理器：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，缓存≥3MB； 18.2内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 18.3显卡：独立显卡，显存≥1GB； 18.4硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 18.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 18.6显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080； 18.7系统软件：正版windows专业版、工作站所需支持软件； 18.8打印机：A4彩色激光。 基本配置： 1.主机（含泵，紫外检测器，电导检测器，pH检测器，自动进样阀，出口阀，缓冲液选择阀等） 1台 2 收集器 1套 3 层析软件 1套 4计算机工作 1套 5强阴性离子交换预装柱（柱体积为1ml，粒径10um，耐压≥500psi）1根 6强阳性离子交换预装柱（柱体积为1ml，粒径10um，耐压≥500psi）1根 | 1 |
| 4 | ■多功能酶标仪 | 主要用途： 检测样本对特定波长光的吸光度及样本发射的特定波长光的强度，主要用于核酸蛋白的定量和纯度检测、ELISA/酶学动力学检测、受体-配体结合、SNP基因定型、药物靶点研究、报告基因检测等检测实验。 使用环境条件： 1 环境温度: 18℃~40℃；环境相对湿度: 0~85％RH 2 电源：220V±10%，50Hz±1% 技术指标： 1 基本指标 *1.1 检测模式：包含光栅式吸收光检测功能，光栅式荧光强度顶部底部检测功能，发光检测功能，时间分辨荧光检测功能，荧光偏振功能等，具备可升级alphascreen、细胞成像等功能； 1.2 读板方法：终点、动力学、光谱扫描、孔区域扫描； 1.3 微孔板类型：6 至 1536 孔板，2µL超微量检测板； 1.4具备振荡功能； 1.5 温度控制范围：室温+4℃~45℃； 1.6 温度控制精度：±1°C @37°C ； 1.7探头高度调整范围：1~18mm，Z-轴自动聚焦，根据样品高度自动调整探头高度，聚焦检测； 2 吸收光检测功能 2.1 波长范围：≥230~1000 nm，步进≤1 nm； 2.2 波长选择：双光栅单色器，一次可进行多种波长测量； 2.3 测量范围：≥4.0 OD； 2.4 OD分辨率：≤0.001 OD； 2.5 光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量； 3 荧光强度检测功能 3.1 波长范围：激发/发射范围均≥200~850 nm； 3.2 波长选择：顶部和底部均为双光栅单色器； 3.3 带宽：光栅模式下激发侧和发射侧带宽可调，范围均≥9~30nm ； 3.4 顶部检测灵敏度：≤2pM 荧光素 (384孔板 )； 3.5 底部检测灵敏度：≤6 pM 荧光素 (384孔板 )； 3.6 荧光检测器：双PMT； 3.7 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性，并可配合带宽可调功能进行合理高效的检测； 4 发光检测功能：检测灵敏度：≤10pM /孔ATP （384孔板）； 5 时间分辨荧光检测功能 5.1光源：可根据信号强度进行能量调整； *5.2波长范围：激发/发射范围均≥250~850 nm ； 5.3灵敏度：Eu 10 amol (384孔板 )； 6 荧光偏振功能 6.1 光源：高能量氙闪灯； 6.2 波长范围：激发/发射范围均≥320~850 nm ； 6.3 波长选择：深度阻挡滤光片及二向色镜 ； 6.4 检测器：光子整合PMT； *6.5灵敏度：2 mP； 7气体控制 7.1气体模式：内置管道，可通入CO2、O2或预混气； 7.2 控制器：外置控制器，选配； 8 控制及分析软件 8.1支持主流操作系统，操作及分析软件为同一软件； 8.2 控制功能：可调整程序编辑步骤、各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换；可针对单一检测孔进行程序编辑； 8.3 分析功能：自动绘制标准曲线，多种曲线拟合方式可选；可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除，可根据需要设定参照值，并根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率，并可进行EC50和Z-Prime等统计学分析； 8.4 报告功能：数据EXCEL导出功能，可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入； 9超微量检测板 9.1 检测体积：≤2μL； 9.2 样品容量：≥15个； 9.3 检测范围：2~4000ng/μL dsDNA； 10计算机工作站：品牌商用电脑 10.1 处理器：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，缓存≥3MB； 10.2 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 10.3 显卡：独立显卡，显存≥1GB； 10.4 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 10.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 10.6 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080； 10.7系统软件：正版windows专业版、工作站所需支持软件； 10.8 打印机：A4彩色激光。 基本配置： 1 主机（满足4.1～4.6要求） 1台 2 气体通入模块 1套 3超微量检测板 1块 4 控制及分析软件 1套 5计算机工作站 1套 附件： 1 产品使用说明书（纸质及电子版） 1份 2 产品检验合格证书 1份 3 安装调试工具包 1套 | 1 |
| 5 | 荧光分光光度计 | 主要用途：用于有机物和无机物的定性定量分析。 使用环境条件： 1电源：AC 220V±10%；50Hz±1 2环境温度: 10℃～30℃；相对湿度: 10～95%RH 技术指标： 1系统：由光学系统、无臭氧氙灯、激发单色器、样品仓、发射单色器、光电倍增管、带盖子的石英样品池、固体样品支架和分析软件等组成； 2信噪比≥6000:1（测试条件:纯水拉曼峰,激发波长350nm，激发带宽5nm，积分时间1s）； 3 激发光单色器 3.1 波长范围：≥200～870nm； 3.2 带宽：0.05～10nm 可调； 3.3 光谱分辨率：≤0.1nm； 3.4 波长准确度：±0.2nm； 3.5 波长重复性：±0.1nm； 3.6 最小步进：0.05nm； 3.7 杂散光抑止比：≥105:1； 3.8 内置电动滤光片消除高级散射光； 3.9 线色散：1.8nm/mm； 4 发射单色仪 4.1 带宽：0.05～18nm； 4.2 光谱分辨率：≤0.1nm； 4.3 波长准确度：±0.2nm； 4.4 波长重复性：±0.1nm； 4.5 最小步进：0.05nm； 4.6 内置电动滤光片轮消除二级衍射谱； 4.7 线色散：1.8nm/mm； 4.8 杂散光抑止比：≥105:1； 5 光源 5.1 氙灯：功率≥150W； 5.2测试类型：稳态； 5.3工作范围：≥230～1000nm； 6检测器 6.1 制冷光电倍增管； 6.2 光谱范围：200～800nm； 7 样品仓 7.1 可以从顶部、侧面和底部进样； 7.2 带有控温样品支架； 7.3 用于保护探测器的快门； 7.4 计算机控制的信号衰减器； 基本配置： 1 主机 1台 2 带温控液体样品支架 1个 3 样品温度控制系统 1套 4 带盖子的石英样品池 2个 5 石英比色皿，4ml 4个 6 全功能数据分析软件 1套 | 1 |

包C：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■超速冷冻离心机 | 主要用途：主要用于样品的病毒及亚细胞组份分离、蛋白梯度分离、脂蛋白分离、RNA梯度沉淀、质粒DNA提纯等。 使用环境条件： 1 环境温度: 10℃~35℃；相对湿度:＜80% 2 电压：220VAC±10%；50Hz±1% 技术指标： 1 最大相对离心力：800,000×g，最高转速：≥100,000RPM； 2 转速控制精度: ≤±5 RPM； 3 真空系统： 3.1 内置真空泵； *3.2 数字化显示真空度数值； *4 样品不平衡容许度：目视平衡，≥±5ml或样品体积±10%； 5 加速/减速选择：加速≥10档；减速≥11档； 6 程序设定时间范围：≥99小时59分，最小步进1分钟； 7 温度控制：范围0～40℃，1℃步进；精度±0.5℃； 8 噪音: ≤51dB； 9 操控和管理： 9.1控制：内置微处理器/计算机； *9.2操作界面：可选取中英文操作界面； 9.3可通过移动终端实现远程运行监控，异常情况能以邮件、短信等方式预警； 9.4可实时显示运行曲线图，记录运行的转速、时间及温度，可追踪整个实验过程； 9.5程序存储：≥30个，每个程序可有30个步骤； 9.6信息管理：可实现本机资料查询，实际运行时间管理、转头寿命管理； 9.7用户授权管理：分级密码管理，≥2个分级； 9.8离心专业软件：具备模拟及计算功能，可优化运行程序；可将模拟条件直接下载运行； 10 具备自动干燥功能：可实现离心仓离心后保持干燥； 11 至少应有符合如下指标的转头供选择： 11.1 水平转头：最大相对离心力≥170,000×g，单次样品容积6×(36～40)ml； 11.2 近垂直转头：最大相对离心力≥646,000×g，单次样品容积8×(4～6ml)； 11.3 定角转头:最大相对离心力≥800,000×g，单次样品容积8×(5～7ml)。 基本配置： 1 主机 1台 2 离心专业软件及配套电脑 1套 3 投标人应答前述11.1的水平转头及标准离心管 1套 4 投标人应答前述11.2的近垂直转头及标准离心管 1套 5 投标人应答前述11.3的定角转头及标准离心管 1套 | 1 |
| 2 | ■流式细胞仪 | 主要用途：主要用于动物正常生理状态研究、动物疾病研究、诊断与辅助诊断、疫苗研制、动物肠道微生物菌群的特性、仔猪和生长猪的饲养试验等。 使用环境条件： 1电源：AC 220V±10%；50Hz±1。 2环境温度: 10℃～30℃；相对湿度: 10～95%RH。 技术指标： *1激光器：标配488nm和633~640nm两根独立固体激光器；可升级选配第三、四根激光器（405nm、561nm）； *2检测通道：≥10色； 3自动光路调校；具备光路自动开启和关闭； 4荧光检测灵敏度：FITC≤100MESF，PE≤30MESF； 5荧光信号采集：PMT检测器； 6上样模式：需同时支持手动和自动上样；自动上样需同时支持板式上样和管式上样； 7细胞检测能力：≤0.5μm； 8数字分辨率：18-bit动力学范围； 9细胞获取速度：≥10000细胞/秒； 10最小样本量：≤30μl； 11细胞计数：需具备无微球绝对计数功能； 12清洗程序：软件需具备启动、自动关机、自动引导的清洗程序功能； 13交叉污染率：≤0.5%； 14软件：Windows操作系统，原版专业化数据处理软件；预置有细胞周期、细胞凋亡、细胞增殖等研究实验程序； 15工作站：处理器≥四核，内存≥8G，硬盘≥500G。 基本配置： 1 流式细胞仪主机 1台 2 仪器操作分析软件 1套 3 装机试剂盒 1套 4 电脑工作站（配打印机） 1套 5 3千瓦净化稳压电源 1台 6 质控微球 1套 7流式管 1000个 | 1 |
| 3 | ■荧光定量PCR仪 | 主要用途：主要用于绝对定量、基因表达差异；单核苷酸多态性（SNP）基因分型检测；Non-coding RNA和microRNA分析；基因拷贝数（CNV）分析；DNA稀有突变分析等。 使用环境条件： 1 环境温度: 15~30℃；相对湿度: 15~80％RH 2 电压：220V±10%；50±1%Hz 3 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 技术指标： 1 热循环系统：半导体控温系统，标准配置96孔和384孔模块； 2 光学系统： 2.1 光源：固态光源（LED、激光等）或气态光源 （卤素灯、氙灯等），单个光源寿命≥2000小时，连续不间断光谱； 2.2 检测系统：≥5色激发滤光片、≥5色检测滤光片，冷CCD或光电二级管检测。检测通道数可升级； 3 模块： *3.1 模块规格：配置96孔模块及384孔模块，除此外还有其他模块可供升级选配； 3.2 反应体积：标准96孔模式：10～100 μL；384孔模式：5～20 μL；试剂、耗材完全开放； 4 温度控制： 4.1 温控准确性：≤0.25℃； 温度均一性：±0.5℃； 4.2 平均升温速率：≥4°C/秒，平均降温速率：≥2°C/秒； *5 支持的荧光染料种类开放：包括但不限于FAM™, ROX, Cy3，Cy5，SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®，Alexa Fluor®等； *6 具有原厂提供的防系统误差校正方法可供用户选择； 7 数据采集模式：所有反应孔同时激发并采集荧光数据，采集信号无时间差。 8 检测动态范围：≥9 个数量级的线性动态范围，置信度为≥99.7%； 9检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系； 10相对定量精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%； 11具备多组分荧光校正技术，做多重定量时排除荧光之间的干扰； 12 软件分析功能： 12.1 基于标准曲线的绝对定量分析、相对标准曲线分析，基于比较Ct值的相对定量分析、基因表达相对定量分析功能； 12.2 高分辨率熔解曲线分析、微生物阴性/阳性分析、基因分型功能； 12.3 蛋白表达分析功能、蛋白与蛋白已配体相互作用分析功能； 12.4 Non-coding RNA和microRNA分析、基因拷贝数（CNV）分析、DNA稀有突变分析等； 13 软件控制功能： 13.1 自动标准曲线建立； 13.2 相对标准曲线； 13.3 基因分型，数据和反应板读取； 13.4 反应体系设计； 13.5 导出至常用文件格式：excel, powerpoint, jpg； 13.6 每个样品反应孔可手动进行基线设定； 14计算机工作站：品牌商用电脑 14.1 处理器：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； 14.2 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 14.3 显卡：独立显卡，显存≥1GB； 14.4 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 14.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 14.6 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080； 14.7系统软件：正版windows 专业版、工作站所需的支持软件； 14.8 打印机: A4彩色激光。 基本配置： 1实时荧光定量PCR仪主机 （标配96和384孔模块） 1台 2计算机工作站（含操作系统、定量PCR分析软件） 1台 3 备用光源：总寿命≥10000小时的灯泡 2个 | 1 |